Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – dostawa ultrasonografu

Parametry wymagane dotyczące dostawa ultrasonografu:

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | POTWIERDZENIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferent/Producent |  |  |
| 2. | Nazwa i typ |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |  |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. Objęty 24 miesięczną gwarancją producenta |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2016 |  |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej min. 12 bitowy |  |  |
| 4. | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania danych min 100000 |  |  |
| 5. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 22". |  |  |
| 6. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu |  |  |
| 7. | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem |  |  |
| 8. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu |  |  |
| 9. | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 9 cali |  |  |
| 10. | Podgrzewacz żelu zintegrowany z pulpitem aparatu |  |  |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic 2-18 MHz |  |  |
| 12. | Dynamika systemu ≥210 dB |  |  |
| 13. | Minimum 4 aktywne, równoważne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych |  |  |
| 14. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 55000 |  |  |
| 15. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 1100 s |  |  |
| 16. | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na hibernację systemu celem jego przetransportowania i ponowne szybkie uruchomienie |  |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |
| 1. | B-mode (2D) |  |  |
| 2. | Maksymalny FRAME RATE dla trybu B: min. 2000 obrazów/sek |  |  |
| 3. | Głębokość obrazowania aparatu min od 1,0 – 32,0 cm. |  |  |
| 4. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 8 stopni ustawienia (np. Sono CT) |  |  |
| 5. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  |  |
| 6. | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości |  |  |
| 7. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. |  |  |
| 8. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. |  |  |
| 9. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |  |
| 10. | M-mode |  |  |
| 11. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu |  |  |
| 12. | Doppler Kolorowy (CD). |  |  |
| 13. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzanych z pamięci aparatu |  |  |
| 14. | Możliwość wyłączenia koloru na obrazach w trybie kolorowego dopplera odtwarzanych z pamięci aparatu |  |  |
| 15. | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera |  |  |
| 16. | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler |  |  |
| 17. | Power Doppler (PD). |  |  |
| 18. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). |  |  |
| 19. | Funkcja HPRF |  |  |
| 20. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 9 m/s. |  |  |
| 21. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm. |  |  |
| 22. | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º |  |  |
| 23. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  |  |
| 24. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. |  |  |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |
|  | Do badań narządów jamy brzusznej: - minimum długość, obwód, pole powierzchni |  |  |
|  | Do badań pediatrycznych – kąty |  |  |
|  | Małych narządów – objętość z 3 pomiarów liniowych na dwóch półobrazach |  |  |
|  | Naczyniowych – automatyczny obrys spektrum na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych i automatyczne wyznaczenie ED, PS, PI i RI |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie dopplera CW |  |  |  |
|  | Wysokiej czułości obrazowanie do oceny przepływów oparte na technice niedopplerowskiej |  |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań brzusznych |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 2,0 – 6,0 MHz. |  |  |
| 2. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º |  |  |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 32 cm |  |  |
| 5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości |  |  |
| 7. | Minimum po 3 częstotliwości robocze w Dopplerze kolorowym i Dopplerze spektralnym |  |  |
| B. | GŁOWICA LINIOWA – wysokiej częstotliwości, do badań płytko położonych narządów |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5,0 – 15,0 MHz. |  |  |
| 2. | Szerokość pola skanowania min. 50 mm |  |  |
| 3. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości |  |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości |  |  |
| 5. | Minimum 900 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  |  |
| C. | GŁOWICA LINIOWA – wysokiej częstotliwości do badań naczyniowych |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5,0 – 10,0 MHz. |  |  |
| 3. | Szerokość pola skanowania w zakresie 40 – 45 mm |  |  |
| 4. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości |  |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne min. 2 pasma częstotliwości |  |  |
| D. | GŁOWICA SEKTOROWA – kardiologiczna |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 4,5 MHz. |  |  |
| 3. | Kąt pola skanowania min.115° |  |  |
| 4. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości |  |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości |  |  |
| 6. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  |  |  |
| A. | GŁOWICA MIKROCONVEX 2D do badań przezciemieniowych |  |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 4,0 – 10,0 MHz. |  |  |  |
| 2. | Minimum 128 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  |  |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 100º |  |  |  |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 14 cm |  |  |  |
| 5. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości |  |  |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości |  |  |  |
|  | GŁOWICA REKTALNA DWUPŁASZCZYZNOWA (convex/convex) |  |  |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 5,0 – 10,0 MHz. |  |  |  |
| 2 | Kąt obrazowania w trybie B minimum 130º |  |  |  |
| 3. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości |  |  |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości |  |  |  |
| 5 | Minimum 2 x 96 kryształów tworzących wiązki ultradźwiękowe w głowicach |  |  |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnego obrazowania dwóch płaszczyzn. |  |  |  |
| 7 | Przystawka biopsyjna do głowicy |  |  |  |
| ARCHIWIZACJA |  | 3 pary – 0 – pkt > 3 pary – 5 pkt |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6., montowany z przodu aparatu. |  |  |
| 2. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. |  |  |
| 3. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB |  |  |
| 4. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi, DICOM |  |  |
| 5. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazda USB 2.0 z przodu aparatu |  |  |
| 6. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI lub DVI |  |  |
| 7. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report). |  |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |
| 1. | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów |  |  |
| 2. | GŁOWICA LINIOWA 2D, , zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 8,0-18,0 MHz, szerokość pola obrazowania max. 25 mm |  |  |
| .3 | GŁOWICA KONWEKSOWA z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy , o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 2,0 – 5,0 MHz |  |  |
| 4. | Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących |  |  |
| 5. | Obrazowanie przy użyciu Kolorowego Dopplera tkankowego oraz spektralnego dopplera tkankowego |  |  |
| 6. | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej oraz wykonania echokardiograficznej próby wysiłkowej |  |  |
| 7. | Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru, min 200 punktów pomiarowych |  |  |
| 8. | Porównywanie obrazów z CT/MR oraz USG– tzw. fuzja obrazów |  |  |
| 9. | Obrazowanie 3D/4D z wolumetrycznych 192 elementowych głowic: konweksowej, liniowej i endowaginalnej |  |  |
| 1. | Tryb elastografii typu ‘shear waves” |  |  |
| VII. Inne |  |
| 1. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu |  |  |
| 2. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji u Zamawiającego, min. 1 dzień. |  |  |
| 3. | Gwarancje min 30 mcy |  |

……………..………………………….

miejscowość i data

……………………………………………………..

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych