Szczecinek, 27.11.2018 r.

Do wszystkich wykonawców

Nr sprawy  11/2018

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych

jednorazowego użytku.

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na

„dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku ” przeprowadzonego  w  trybie przetargu  nieograniczonego oferty następujących wykonawców zostały odrzucone:

1. Oferta nr 4  Pakiet 16

Ekomed Sp. z o.o.

ul. Łotewska 17/01

03-918  Warszawa

Uzasadnienie faktyczne i prawne;

Przyczyną odrzucenia oferty nr 4 Pakiet 16 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Zamawiający wymagał aby oferowany przedmiot dostawy spełniał  wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ :

W pozycji 2 pakietu 16 Zamawiający wymagał dostarczenia łącznika do strzykawki automatycznej tomografu komputerowego kompatybilnego z strzykawką NEMOTO KYORINDO A60. W trakcie badania próbek dostarczonych przez wykonawcę stwierdzono iż podłączenie dostarczonego łącznika do strzykawki i uruchomienie podawania kontrastu pacjentowi powoduje zablokowanie strzykawki i wyświetlenie komunikatu „ERROR” na panelu sterującym strzykawki. Próbę przeprowadzono dwukrotnie i obie próby podania kontrastu zakończyły się za każdym razem zatrzymaniem strzykawki i wyświetleniem komunikatu „ERROR” a tym samym prawidłowe podanie kontrastu nie było możliwe. Zamawiający dokonał pomiaru średnicy dostarczonego łącznika  która wynosi 2,44 mm, podczas gdy łącznik będący elementem zestawu oferowanego w pozycji 1. pakietu 16 ma średnicę 3,44 mm. Łącznik wchodzący w skład pozycji 1 pakiet 16 „Wkład do strzykawki automatycznej tomografu komputerowego” pracował poprawnie i nie powodował zatrzymania się strzykawki i wyświetlenia komunikatu „ERROR” na panelu sterującym.

Przeprowadzone testy dostarczonych próbek jednoznacznie wskazują iż oferowany w poz. 2 pakiet 16 łącznik nie może być uznany jako produkt kompatybilny i prawidłowo współpracujący z użytkowaną przez Zamawiającego strzykawką NEMOTO KYORINDO A60.

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 Pakiet 16 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek